Описание объекта закупки не должно ограничивать конкуренцию.

26.05.2020  года Брянским УФАС России  рассмотрена жалоба № 032/10/18.1-645/2020  ООО «МедЛайн» на действия заказчика и организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»  при проведении аукциона в электронной форме на закупку ускорительного комплекса с максимальной энергией 5-10  МэВ для ГАУЗ «БООД»  (извещение № 32009127278),  в части формировании технического задания,  которое ограничивает количество участников закупки.
Комиссия Брянского УФАС России проверила доводы жалобы и установила,  что Заказчиком в документации о закупке установлены требования к поставляемому ускорительному комплексу с максимальной энергией 5-10  МэВ.
При поставке ускорительного комплекса победитель закупки должен подготовить проект по размещению поставляемого ускорителя в имеющийся каньон от гамма аппарата Рокус-АМ и расчету радиационной зашиты в соответствии с действующими санитарными нормами (п.1.12),  что образует иной объект закупки.
Таким образом,  требование о поставке товара и оказанию услуг по подготовке проекта функционально и технологически не связаны между собой,  объединение в предмет одного лота поставки товара и оказания услуг по подготовке проекта приводит к ограничению количества участников закупки.
Также документацией установлено,  что ускорительный комплекс должен соответствовать требованиям норм радиационной безопасности и санитарным нормам при установке в имеющийся каньон от гамма аппарата Рокус-АМ без необходимости усиления радиационной защиты.
В связи с тем,  что заказчиком не разработан и не размещен проект по размещению поставляемого ускорителя в имеющийся каньон от гамма аппарата Рокус-АМ и расчету радиационной зашиты,  а также не указаны технические характеристики каньона (помещения),  где будет установлен ускорительный комплекс,  определить требования норм радиационной безопасности к поставляемому оборудованию,  установленные в п.1.13  документации о закупке не представляется возможным.
Таким образом,  заказчиком установлены неизмеряемые требования к предмету закупки.
Требование в документации о том,  что победитель закупки должен поставить набор держателей детекторов в поставляемом водном фантоме для поставляемых детекторов и для имеющихся детекторов в ГАУЗ «БООД»:  Diode  P,  PinPoint  31014,  Farmer  30013  (PTW-Freiburg  GmbH)  (п.9.1.12),  образует самостоятельные объекты закупки и не может быть объединено в один лот.
По итогам рассмотрения Комиссией Брянского УФАС России было принято решение о признании жалобы обоснованной и выдаче предписания об устранении выявленных нарушений путем отмены протоколов,  внесения изменений в документацию о закупке.

2020-05-27  06:03:00